# Reference: MJB100415

Fonctionnement de la station de test des bracelets et des chaussures

Les instructions de manipulation de la station de test des chaussures et des bracelets sont imprimées sur la face avant de l'appareil et servent de manuel.

# Spécifications:

Dimensions

Station de test :	400 x 300 x 50 mm

Plaque à pied :	400 x 386 x 4 mm

Alimentation :	Batterie 9 V ou alimentation externe

Tension de test :		14,88 V ± 8% Courant de court-circuit	24,77 µA ± 8%

Plage de tests :	0,75 - 35 MΩ (Bracelet

0,05 - 100 MΩ / 0,05 - 35 MΩ (chaussures) Les limites sont ajustables jusqu’à

35 MΩ / 70 MΩ / 100 MΩ

Tolérances : ± 10%

Connexions :	Bouton pression 10,3 mm & 4,5 mm Fiche banane

Connecteur pour système d’ouverture de porte Contenu de la livraison	Station de test, plaque à pied, cordon de raccordement

## Contrôle électrique de portes

La station de test est équipée d'un connecteur libre de potentiel pour les portes électriques. Il s'agit d'une prise téléphonique de 3,5 mm qui peut être chargée jusqu'à 24 V DC.

.

Contact Relais

## Réglage des différentes résistances

Il y a une ouverture à l’arrière de la station permettant d’accéder au réglage de la résistance.

|  |  | Combinaison |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bracelet - |  |
| Position du | Bracelet | chaussures | Chaussures |
| commutateur | [MΩ] | [MΩ] | seules |
|  |  |  | [MΩ] |
| 0 | 0,75 – 35 | 0,05 – 35 | 0,05 – 35 |
| 1 | 0,75 – 35 | 0,05 – 35 | 0,05 – 70 |
| 2 | 0,75 – 35 | 0,05 – 35 | 0,05 – 100 |
| 3 | 0,75 – 35 | 0,05 – 70 | 0,05 – 35 |
| 4 | 0,75 – 35 | 0,05 – 70 | 0,05 – 70 |
| 5 | 0,75 – 35 | 0,05 – 70 | 0,05 – 100 |
| 6 | 0,75 – 35 | 0,05 – 100 | 0,05 – 35 |
| 7 | 0,75 – 35 | 0,05 – 100 | 0,05 – 70 |
| 8 | 0,75 – 35 | 0,05 – 100 | 0,05 – 100 |

Le réglage par défaut est le numéro 6.

Attention :

Ne tournez pas le commutateur trop rapidement. Avancer d'une seule position par seconde. Tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, ne tournez pas vers l'arrière !